Офтальмологический УЗИ A / B-сканер.
Руководство по эксплуатации

SP-2000

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ  1 ВВЕДЕНИЕ	1

- A-СКАН ОПИСАНИЕ	1

- B- СКАН ОПИСАНИЕ	2

РАЗДЕЛ 2 НАЧАЛО РАБОТЫ	3

  - РАСПАКОВКА ПРИБОРА	3

  - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3

  - УСТАНОВКА СИСТЕМЫ	5

РАЗДЕЛ 3 ОПЕРАЦИИ	8

РАЗДЕЛ 4 ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

- ОБЩАЯ ПРОВЕРКА СИМТЕМЫ	9

- ОЧИСТКА	9

ХРАНЕНИЕ	10

# Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ

SP-2000 Ультразвуковой сканер последнего поколения для офтальмологических исследований переднего и заднего отрезка глаза.

Прибор А/Б Сканер произведен компанией  SonopTek.

Прибор обеспечивает две основные функции в интегрированном блоке:

Функция А-скан позволяет производить биометрию с целью  измерения осевой длины глаза, глубины передней камеры, толщины хрусталика и стекловидного тела, глубину глаз, производить расчет силы ИОЛ (интраокулярной линзы) для имплантации.

Функция В-скан предназначена для   ультразвуковой визуализации. Служит в качестве важного вспомогательного исследования для клинической оценки различных глазных и орбитальных заболеваний, путем предоставления визуализации различных интраокулярных структур.

Компактный и легкий корпус системы делает возможным использование на любых современных компьютерах. Подключение USB -датчика к ПК производится очень быстро и не составляет труда. Интуитивно понятное программное обеспечение (так называемый UltraScanner), работающее на компьютере, позволяет значительно ускорить процесс обследования.

Это руководство предназначено, чтобы обеспечить полное представление о главном блоке SP-2000.

Спасибо за доверие к компании SonopTek. Мы рады предоставить для вашего офтальмологического кабинета ультразвуковую биометрию в данном современном приборе.

## 1.1 A-СКАН Особенности

Режим сканирования-системы SP-2000 позволяет измерять осевую длину (AXL) глаз и расчет диоптрийности ИОЛ (интраокулярной линзы).

Исследования при помощи A-скан зонда позволяют получить результаты ультразвукового сканирования в реальном времени. Данные сканирования могут быть зафиксированы автоматически (согласно алгоритму) или вручную (с помощью ножной педали). При этом измеренное значение AXL (также ACD, хрусталика и стекловидного тела) будет отображаться вместе с другой соответствующей информацией. Полученные измерения AXL, показания кератометрии и параметры ИОЛ, программа обрабатывает автоматически и выдает показания, требуемой ИОЛ. Система обеспечивает расчет с погрешностью ± 0,1 мм.

После завершения измерений и расчетов, можно сформировать отчет для печати. Все  измерения и отчеты могут быть сохранены в ПК для последующего использования.

## 1.2 B-СКАН Особенности

B-СКАН УЗИ применяется, когда прямая визуализация внутриглазных структур затруднительна или невозможна. В таких случаях, диагностика при помощи B-СКАН можно получить объективное и точное изображение внутриглазных структур и оценить состояние объектов исследования (стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки глаза и склеры).

SP-2000 обеспечивает 53 ° сектор обследования со сканирующим датчиком частотой 12,5 MГц. Программное обеспечение включает три режима сканирования (B режим, B + режим и B + B режим с регулируемым зумом и регулировкой усиления. Ультразвуковое изображение 256 уровнями черно-белого масштаба и разрешением 0,1 мм предоставляют оптимальную картинку для клинического исследования.

Раздел 2 НАЧАЛО РАБОТЫ

Для вашей безопасности и правильной работы прибора, пожалуйста, перед использованием, прочтите эту инструкцию.

## 2.1 Распаковка

Заводская упаковка SP-2000  предотвращает повреждение прибора при транспортировке. Перед распаковкой, пожалуйста, обратите внимание, на видимые повреждения внешней упаковки.

Проверьте комплектацию прибора согласно таблице 2-1. В таблице перечислены составляющие, которые входят в стандартную комплектацию.

Таблица 2-1	  Список компонентов SP-2000

| Компоненты системы | SP-2000 |
| --- | --- |
| Основной блок | √ |
| A-Скан зонд | √ |
| Корпус зонда | Опция |
| B-Скан зонд | √ |
| Педаль с двумя коммутаторами | √ |
| USB кабель | √ |
| Силовой кабель | √ |
| SP-2000 Инструкция по эксплуатации | √ |
| Инструкция пользователя | √ |
| Компакт диск UltraScanner с программным обеспечением | √ |

Проверьте каждый элемент, входящий в комплектацию, на наличие каких-либо заметных дефектов или повреждений. В случае обнаружения дефектов или не полной комплектации немедленно сообщите о проблеме компании продавцу.

## 2.2 Безопасность

Перед началом работы, настоятельно рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией. Обратите внимание на  предупреждения и предостережения в данном руководстве. Соблюдение правил эксплуатации прибора обеспечивает безопасную эксплуатацию и позволяет поддерживать прибор рабочем состоянии.

Просмотрите дополнительные документы на инструменты, поставляемые с системой. Сохраняйте инструкцию на весь период пользования прибором.

Условные обозначения

ВНИМАНИЕ обозначение предупреждает о наличие опасности получения травмы или опасности повреждения имущества, в том числе самого прибора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на условия или действия, которые могут привести к травмам или гибели людей.

ОПАСНОСТЬ указывает на опасность для жизни, при не соблюдении правил эксплуатации.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

ВНИМАНИЕ указывает на условия или действия, которые могут привести к повреждению оборудования, возможности потери данных о пациенте или повреждении другого имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывают на условия или действия, которые могут привести к травмам или гибели людей.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не используйте данное изделие в присутствии горючих газов или паров. Работа любого электрического прибора в такой среде представляет собой определенную опасность.

Чтобы избежать травм, не вскрывайте прибор в то время, когда он подключен к сети.

Не пытайтесь самостоятельно вскрывать прибор, кроме случаев, описанных в данной инструкции. В случае возникновения неполадок в работе прибора, обратитесь к сервисным специалистам

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте прибор в запыленных местах. Для осуществления мероприятий по устранению неполадок, описанных в данной инструкции, используйте только специализированный инструмент.

Не допускайте попадания внутрь прибора любых мелких предметов или жидкостей.

Отключите кабель питания от розетки, если вы не планируете использовать прибор в течение длительного периода времени.

Избегайте контакта с твердыми предметами наконечников B-Скан зонда и A-Скан зонда.

При использовании устройство должно находиться на твердой устойчивой поверхности.

## 2.3 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Подключение компонентов системы

Установите SP-2000 устройство на ровную поверхность. Подключите кабель питания ножной педали в гнездо на панели системы,  обозначенное  "Педаль" (Рисунок 2-1).  Разместите  педаль на полу в удобном для вас месте.

Рисунок 2-1 Подключение к источнику питания

- Подключите кабель B Тип разъема USB на задней панели прибора в гнездо с надписью “Вывод данных на компьютер”. Другой конец кабеля типа USB подключите к ПК с операционной системой Windows.

- Убедитесь, что переключатель питания, расположенный на задней панели системы находится в положении "OFF".

- Соедините кабель питания с розеткой, характеристики которой совпадают с (100-240VAC, 50/60Hz).

- Подключите датчики  (А-Скан и B-Скан) к разъемам на левой стороне прибора с маркировкой «А» (A-Scan probe) или "B" (B-Scan probe). Перед установкой убедитесь в соответствии меток кабелей датчиков и обоих гнезд на приборе. (Рисунок 2-2)

Рисунок 2-2 Панель соединения датчиков

Включение прибора

- Подключите силовой кабель. Переведите выключатель питания на панели прибора SP-2000 в положение“ON”.

- Убедитесь, что загорелся зеленый индикатор питания на панели прибора (см Рисунок 2-1).

- Если индикатор питания не горит, немедленно отключите систему и обратитесь к компании продавцу.

- Прибор включается нажатием кнопки «Open button», при присоединении силового кабеля к источнику питания (Рисунок 2-3). Все контакты прибора должны быть надежно соединены. Подсветка горит, когда прибор находится в активированном состоянии. (не включайте/выключайте прибор без необходимости)

рисунок 2-3 Кнопка включения/выключения

Раздел 3 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Прибор SP-2000 работает вместе с программным обеспечением PC UltraScanner на базе ОС Windows.

Руководство Пользователя для работы A-Скан и B- Скан UltraScanner прилагается совместно с данным руководством.

Раздел 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание прибора, приведенное ниже, должно проводиться регулярно, для надежной и безопасной работы  SP-2000.

## 4.1 ОБЩИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ

- Установите прибор на плоской, ровной и устойчивой поверхности и в удобном рабочем положении.

- Убедитесь, что все компоненты в рабочем состоянии и не имеют повреждений

- Визуально проверьте прибор, перед использованием на наличие повреждений  кабелей и соединительных штекеров.

- Убедитесь в отсутствии попадания мелких предметов или жидкостей внутрь устройства. Чтобы предотвратить повреждение компонентов или возгорания.

- Убедитесь, что функции ножного управления работают должным образом, находится в удобном месте, и что кабель не перекручен.

- Убедитесь, что зонды А/B-Скана не повреждены и работают должным образом. Избегайте падения зондов, это может привести к их повреждению.

## 4.2 Очистка прибора

Периодическая очистка SP-2000 прибора мягкой тканью это все, что обычно требуется для очистки. Стойкие пятна можно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной в слабом растворе моющего средства.

Для стерилизации поместите кончик датчика в подходящую емкость, чтобы уровень раствора 70% изопропилового спирта на 2-3 мм был выше его. После пяти минут, промойте зонд под проточной водой, а затем вытрите насухо. Остальная часть зонда и кабель обрабатывается мягкой тканью смоченной спиртом.

Всегда используйте только стерильный или дезинфицированный зонды  А/Б-скана

## 4.3 ХРАНЕНИЕ

Когда вы не используйте прибор, рекомендуется отсоединить шнур питания SP-2000. Устройство защищено от попадания пыли и мелких вещей. Во время хранения прибора SP-2000 необходимо защитить его от перепадов температуры и влажности, которые могут привести к образованию конденсата внутри устройства. Зонды должны быть удалены из основного блока и убраны в упаковку.

# Text boxes

ВНИМАНИЕ

Проконтролируйте соответствие мощности  сети к требуемым характеристикам прибора.

ВНИМАНИЕ

Выключение системы возможно путем нажатия кнопки «Open Button». Для полного выключения питания прибора переведите переключатель питания в положение OFF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не используйте датчики, если есть повреждения на прилегающей к роговице части. Это может не только вызвать искаженные данные, но и привести к повреждению роговицы.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте зонды в спирте на долгое время, так как может произойти повреждение зонда.

ВНИМАНИЕ

Никогда не используйте растворители, такие как бензин, ацетон или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить прибор.