ㅋ																	Инструкция

Проектор знаков		PACP-7000 						www.medoff.net

Перед работой с прибором внимательно прочтите инструкцию

Внимание

В приборе может произойти сбой из-за электромагнитных волн мобильных телефонов, радиоприемников, радиоуправляемых игрушек и т.д. Следите за тем, чтобы вышеупомянутые предметы не находились возле прибора.

Информация в этой инструкции была перепроверена и точно изложена. Потек не несет ответственности за ошибки или просчеты, некорректные результаты из-за неправильного ее использования.

POTEC имеет все права на внесение изменений в свои приборы или в их части, без предварительного уведомления, и не обязан обновлять документацию, чтобы отразить произведенные изменения.

Эксклюзивный дистрибьютор POTEC  - Medoff Co. Ltd. website:  www.medoff.net

Предостережения

Символы на приборе

| Символ | Описание |
| --- | --- |
|  | Заземление |
|  | Внимание, сверьтесь с инструкцией |
|  | I и O на кнопке включения обозначают включить/выключить прибор соответственно |
|  | Избавление от старого прибора Когда на приборе есть такой символ - это означает, что он находится под Европейской Директивой 2002/96/EC. Все электрические и электронные приспособления нельзя выбрасывать в контейнеры с бытовыми отходами. Их утилизация должна производиться в специально отведенных для этого местах. Правильная утилизация старого оборудования поможет избежать загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью человека. Для более детальной информации об утилизации старого оборудования, обратитесь в сервис по утилизации приборов или в магазин, где вы его приобрели. |

Основные предупреждения

“WARNING” или “CAUTION” на панели прибора, предупреждают о необходимости обратиться к инструкции. Игнорирование данной информации может привести к получению травмы или к несчастному случаю. Внимательно изучите инструкцию для правильного использования прибора.

| Предупреждающий символ | Описание |
| --- | --- |
|  | “Warning” предупреждает об опасности получения травмы или смертельного исхода, в случае игнорирования данного предупреждения. |
|  | “Caution” предупреждает об опасности, которая может привести к травме или повреждению, в случае игнорирования данного предупреждения. |
|  | “Note” информация по установке, работе или устранению неисправностей, которая является важной, но предупреждает об опасности в случае игнорирования. |

# Возможности

- Может тестировать астигматизм, тестировать бинокулярный баланс, тестировать фиксационное неравенство, стерео тест – это все производится одним прибором.

- Особенности проектора в том, что благодаря рефракции на 2.5м~8м оптических и механических его частей, можно производить эффективное измерение зрения без изменения расположения пациента.

- Может откорректировать угол, во время отображения диаграммы на экране.

- С помощью разъема RS-232 может соединяться с другими приборами.

Классификация

- Тип защиты от удара электрическим током: Класс I Оборудования

- Степень защиты от удара током: Нет

- Степень защиты от попадания влаги, как описано в данной инструкции IEC 529: IP20

- Способ стерилизации или дезинфекции рекомендованный производителем: Нет

- Степень защиты от огнеопасных веществ, анестезирующих средств с кислородом или воздухом, закисью азота: оборудование нельзя использовать вблизи огнеопасных веществ, закисью азота.

- Режим работы: постоянная работа

Инструкции по использованию прибора

- Не бейте прибор.  Он может повредиться в случае сильного удара. Это может привести к сбою функций прибора. Работайте с ним бережно.

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей или слишком яркого освещения – это может повлиять на измерения.

- Если прибор был внесен с улицы в теплое помещение – это может привести к запотеванию оптических частей внутри его. В этом случае следует подождать исчезновения конденсата, а потом начинать работу.

- Отключите прибор от электрической сети и вызовите техника в случае возникновения дыма, странного запаха или шума в процессе работы.

- Если вы хотите соединить прибор с другим оборудованием, проконсультируйтесь с продавцом.

- Не используйте органические растворы, такие как ацетон, бензин и т.д. для очистки поверхности прибора. Это может привести к его повреждению.

- Если вы не работаете с PACP-6100 длительное время, отключайте его от электрической сети и помещайте в защитный чехол.

|  | Избегайте удара током, это оборудование можно подключать к электрической сети только предварительно заземлив его. |
| --- | --- |
|  | Убедитесь, что вы выключили прибор во время соединения/разъединения кабеля. Также, не касайтесь его мокрыми руками. В противном случае вы получите удар током, что может привести к смерти или серьезной травме. |
|  | Не вносите в прибор никаких изменений без ведома производителя. |

Конфигурации

| Наименование | Функции |
| --- | --- |
| ①Проекционная линза | Диаграмма – изображение, проецируемое линзой |
| ② IR окно | Отображение диаграммы, для получения инфракрасных окон с помощью пульта управления |
| ③ лампа | Лампа и выключатель мотора |
| ④ подставка | Поддерживает консоль |
| ⑤ AC электрический разъем | Часть электрического кабеля и соединений |
| ⑥ кнопка вкл/выкл | Включение/ выключение прибора |
| ⑦ RS-232 | Серийный порт для соединения с другими приборами |

Установка

Положение проектора

- Установите проектор, учитывая размеры помещения, потому что нужно будет откорректировать расстояние преломления в диапазоне 2.5м~8м

- Можно установить прибор как показано ниже, но для этого понадобится зеркало хорошего качества.

Положение экрана

- Установите экран, учитывая расположение пациента и размеры помещения.

- Этот экран специально предназначен для отображения картинок проектора.

Как откорректировать отображение

- Установите проектор знаков на расстоянии 2.5~8м (8~26 шагов)

- Установите угол проецирования процессора проектора с помощью экрана

- Спроецируйте 0.05(20/400, 6/120) “C” диаграмму на экран.

- Настройте четкость изображения с помощью настроечного колесика.

Загрузка и использование программы

Как загрузить программу пользователя

Как загрузить программу пользователя 1

- Когда вы нажмете кнопку “LIGHT” лампочка погаснет и раздастся пищащий звук одновременно.

- Когда вы нажмете кнопку “PGM1” лампочка загорится, раздастся пищащий звук и появится диаграмма “C”.

- После того как вы сделаете выбор (вы можете выбрать не одну диаграмму, а также с горизонтальной картинкой и вертикальной, если нажмете кнопку “PROGRAM▶”), вы услышите пищащий звук.

- Вы можете повторить вышеописанный процесс столько раз, сколько вам будет нужно (возможное количество загруженных программ 40)

- В случае, если вы хотите проверить предыдущую программу перед загрузкой новой, вы можете сделать это, нажав кнопку “◀PROGRAM”.

- Нажмите кнопку «PGM1», услышите пищащий звук – это означает, что новая программа была сохранена.

|  | Если вы не нажмете кнопку "PGM1" , программа не будет сохранена (если вы выключите, а затем включите прибор – программа удалится). |
| --- | --- |
|  | На время транспортировки в прибор закачивается программа 1, которая соответствует диаграмме на пульте управления. |

Как загрузить программу пользователя 2

- Эта процедура идентична процедуре описанной в разделе "Как загрузить программу пользователя  1" ,только вместо кнопки "PGM1" используйте кнопку "PGM2".

|  | На время транспортировки в приборе нет программы пользователя 2 “User program 2” |
| --- | --- |

Как просмотреть сохраненные программы

- При нажатии кнопки  “PGM1” или “PGM2”, появится первая диаграмма выбранной программы.

- Если вы нажмете кнопку “PROGRAM▶” , вы можете посмотреть следующую диаграмму.

- Если вы нажмете кнопку “◀PROGRAM”, вы можете посмотреть предыдущую диаграмму.

- После того как вы сделаете свой выбор, «Вызов программы пользователя» закончен.

Изменение каналов пульта управления

Виды диаграмм

Тип А

Тип С

Тип D

Тип R

Обслуживание и ремонт

Замена лампы

- Выключите прибор и отсоедините электрический кабель от сети.

- Дайте прибору остыть около 5 минут перед заменой лампочки.

- Используйте 2.5мм  крестовую отвертку, чтобы извлечь три шурупа из крышки корпуса.

- Откройте крышку и замените лампочку.

- Включите электрический шнур в розетку и проверьте лампочку.

- Установите крышку обратно.

|  | Не касайтесь лампы, пока она горячая (можете обжечься) Не дотрагивайтесь до проектора мокрыми руками (можете получить удар током) |
| --- | --- |

Замена предохранителей

- Выключите прибор и отсоедините электрический шнур от сети.

- Снимите пластиковую крышку с нижней части штепселя и замените предохранители.

|  | Не трогайте проектор мокрыми руками (может ударить током) |
| --- | --- |

Замена батареек в пульте управления

- Снимите крышку с пульта управления

- Замените батарейки и установите крышку на место.

|  | Убедитесь, что правильно установили полярность батареек (плюс и минус). Извлеките батарейки в случае длительного простоя оборудования в нерабочем состоянии. |
| --- | --- |

Очистка прибора

- Протрите поверхность и экран прибора сухой мягкой тряпочкой, если он загрязнился.

- Сдуйте пыль с линз прибора. Если вы хотите протереть их сухой мягкой тряпочкой, следите за тем, чтобы не поцарапать их.

Обслуживание

- Если вы не можете устранить проблему, возникшую в приборе, вам необходима консультация специалиста. Вы должны предоставить ему следующую информацию.

Название модели:		  PACP-7000 или PACP-7100L

Номер прибора:    на приборе написан 9-ти значный номер

Проблема:		      техническая

- Если вы не можете связаться со своим местным дистрибьютором, вы можете связаться с нашим сервисным отделом компании POTEC напрямую, с помощью телефонного номера или напишите нам по адресу, написанному ниже.

Производитель:		POTEC Co., Ltd.

Адрес: 			  		292-4, Samseong-dong, Dong-gu, Daejeon, 300-812 KOREA

Тел:								+82-42-632-3536

Факс:							+82-42-632-3537

- Этот прибор – один из серии оборудования будет производиться в течение восьми лет, до тех пор, пока его не будет снят с производства.

- Утилизация оборудования

|  | Это оборудование имеет аккумулятор, который может загрязнить окружающую среду в случае его утилизации. Посоветуйтесь с вашим дистрибьютором о правильных способах его утилизации. |
| --- | --- |

Спецификации

Диаграммы 								     42 диаграммы

Расстояние для проецирования		2.5~8м (оптимальное 8м от экрана)

Увеличение при поекции		     30X

(на расстоянии 5м)

Лампа 											     PACP-7000:			галогеновая лампа

PACP-7000L:		LED лампа

Скорость смены диаграмм				средняя 0.21сек (мин 0.09сек, максимальная 0.32сек)

Программа    									2 программы с максимальным количеством

40 диаграмм каждая

Мощность      								100-240V~, 50/60Hz

Расход энергии       					PACP-7000:										100VA

PACP-7100L:										60VA

Размеры 									       Корпус (без подставки): 			202(W) ( 364(D) ( 172(H) мм										     	       Корпус (с подставкой):    	 202(W) ( 364(D) ( 240(H) мм

Пульт управления::							64(W) ( 196(D) ( 20(H) мм

Вес   										       PACP-7000(без подставки):				4.7 кг

PACP-7100L (с подставкой):   		4.9 кг

Пульт управления:					160 грамм (вместе с батарейкой)

Окружающая среда

Условия работы

Температура:										+10℃ ~ +40℃

Влажность:											30% ~ 85% RH

Давление:												700hPA ~ 1060hPA

Хранение и транспортировка

Температура:										-10℃ ~ +55℃

Влажность:											10% ~ 90% RH

Давление:												600hPA ~ 1060hPA

Упаковка прибора

Прибор     (PACP-7000 or PACP-7100L)																				1

Экран 																																						1

Пульт управления																																1

Подставка																																				1

Защитный чехол																																	1

Электрический шнур        																										1

Крестовая отвертка																																1

Лампочка (PACP-6100)																														1

Батарейка  																																			2

Дополнительные аксессуары

Красно-зеленые очки (опция)																										1

Поляризационные очки (опция)																									1

# Text boxes

WARNING

CAUTION

NOTE

WARNING

WARNING

WARNING

1

321

4321

21

521

621

7621

WARNING

NOTE

NOTE

Базовые установки

- На пульте управления установлены каналы от “A до E” , но на время транспортировки он установлен на канал “A”

Способ программирования каналов  на пульте управления для работы с прибором

- (независимо от канала, который установлен на пульте управления или на приборе) если прибор распознает сигнал кнопки “①”, которую пользователь нажмет три раза подряд, он сообщит о канале на пульте управления – с обеих сторон на приборе мигнут лампочки.

(A = 1, B = 2, C= 3, D = 4, E = 5)

- (Независимо от канала, который установлен на пульте управления или на приборе) если прибор распознает сигнал кнопки “②”, которую пользователь нажмет три раза подряд, он сообщит о канале пульта управления – с обеих сторон прибора мигнут лампочки.

. (A = 1, B = 2, C= 3, D = 4, E = 5)

1

2

3

4

5

6

Способ смены канала пульта управления и канала прибора одновременно

- В случае, если пульт управления и прибор соединены, вы можете следовать нижеприведенным инструкциям.

- Вы должны отключить все в проекторе знаков, кроме функции смены канала.

- Нажмите кнопку “③” , удерживая кнопку “④” (то есть кнопку “③” нажать после нажатия и удержания кнопки “④” ). Затем снова нажмите кнопку “④” ,пульт управления передаст данные о новом канале прибору – с обеих сторон прибора мигнут лампочки.

(A ≡ 1, B ≡ 2, C≡ 3, D ≡ 4, E ≡ 5)

- Пользователь должен повторить вышеописанную операцию, пока новый канал не появится.

- Когда пользователь нажмет кнопку “⑤”, прибор сообщит об этом пользователю - на нем с обеих сторон два раза мигнут лампочки.

Способ настройки канала прибора на одном пульте управления по умолчанию

- (в случае если канал пульта управления и прибора разные). Когда пользователь нажмет кнопку “③”, пульт управления передаст данные об установленном канале прибору, он сообщит об этом пользователю - с обеих сторон прибора мигнут лампочки. (A ≡ 1, B ≡ 2, C≡ 3, D ≡ 4, E ≡ 5)

- Когда пользователь нажмет кнопку “⑤”, прибор сообщит об этом пользователю – на нем с обеих сторон мигнут лампочки.

WARNING

WARNING

WARNING

CAUTION